1、项目名称：富川瑶族自治县人民医院医学装备（电子肠胃镜）采购项目

2、中标公司：  广西正和医疗供应链服务有限公司

3、合同签订日期：2023.11.10

4、品牌、型号及中标价格

| 序号 | 货物名称 （注册证名称） | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子肠胃镜 | 富士 | 富士胶片（中国）投资有限公司 | 国械注进20172222462 | VP-7000 | 1套 | 3495000.00 | 3495000.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 叁佰肆拾玖万伍仟元整 （小写）（￥3，495，000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 参数

（一）电子图像处理器

1）具备特殊光成像技术：预设波长模式≥3种，预设可调，可针对性地组织粘膜进行图像强调，能清楚地观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。

2）具备特殊光观察模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，可通过内镜按钮切换不同察模式来获取不同的粘膜信息，应包含但不限于以下模式；

①采用≥410nm的短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型；

②通过扩张粘膜发红附近的颜色，增强颜色对比度，使得正常与非正常组织的对比度更加明显，提升了病变区域的识别度；

③通过白光模式获得深层粘膜信息，结合高感图像传感器技术生成明亮、锐利及充满立体感的高清图像。

3）▲具备高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p，输出全高清图像。

4）配备DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。

5）具备双画面模式：两幅动态图像（一幅白光，一幅特殊光图像）同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。

6）具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像。

7）具备图像放大功能：≥1.5倍电子放大。

8）图像类型：包含但不限于圆形图像、方形图像、双画面图像3种图像类型。

9）具备实时冻结功能，有≥3种冻结模式可选。

10）具备结构强调功能，提供色阶丰富、血管纹理清晰的图像。

11）具备色彩强调功能。

12）具备色彩调节功能。

13）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动3种测光模式。

14）快门速度：≥3档可调，可根据不同部位进行调整。

15）具备图片存储功能：内置≥3.5G存储器，可接外部存储设备。

16）具备数据预设功能：可根据医生姓名预设储存色调、测光模式、对比度、亮度、IEE观察模式，存储≥20位医生姓名，≥20条临床过程，方便快捷。

17）具备患者数据预录入功能：输入≥45位患者信息。

18）具备无线插拔/无线连接技术。

19）可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等多种电子镜。

（二）医用内窥镜用冷光源

1）具有多个独立控制的高亮LED光源。

2）低能耗，可连续使用≥10000小时，节能环保。

3）光源控制：自动能量控制。

4）光源冷却方式：强制空气冷却。

5）气泵：横隔膜式气泵。

6）送水方式：可为拆卸水瓶加压，实现送水。

（三）电子上消化道内窥镜（光学放大）

1）▲≥100万像素CMOS高感图像传感器，输出高清图像。

2）光学放大：最大光学放大倍数≥135倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。

3）视野范围：正常≥140°，接近≥56°。

4）观察范围：接近≥1.5-2.5mm，正常≥3-100mm。

5）▲先端部直径：≤9.9mm，弯曲部直径：≤9.8mm。

6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100。

7）钳道直径：≥2.8mm。

8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。

9）具有前射水功能。

10）搭载人性化设计操作部，单手可顺畅完成各种操作。

11）具有一键式无线插拔功能。

12）配合主机的特殊光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。

（四）电子大肠内窥镜（光学放大）

1）≥100万像素CMOS高感图像传感器，输出高清图像。

2）光学放大：最大光学放大倍数≥135倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。

3）视野范围：正常≥140°，接近≥56°。

4）观察范围：接近≥1.5-2.5mm，正常≥3-100mm。

5）▲先端部直径：≤11.7mm，弯曲部直径：≤11.8mm。

6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。

7）钳道直径：≥3.2mm。

8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。

9）具有前射水功能。

10）结肠辅助插入技术：具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能，有助于顺利插入，减轻患者的不适感。

11）搭载人性化手柄，单手可顺畅完成各种操作。

12）具有一键式无线插拔功能。

13）配合主机的特殊光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。

（五）电子上消化道内窥镜（治疗型）

1）高感图像传感器，输出高清图像。

2）视野范围：≥140°。

3）观察范围：≥3-100mm。

4）▲先端部直径：≤9.8mm，弯曲部直径：≤9.8mm。

5）弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°。

6）钳道直径：≥3.2mm。

7）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。

8）具有前射水功能。

9）配合主机的特殊光成像技术，通过内镜按钮切换观察模式，可对组织粘膜进行图像强调，能清楚观察到粘膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。

（六）医用液晶监视器

1) 高清晰度液晶面板：≥26寸。

2）分辨率：≥1920×1080。

3）对比度：≥1400:01。

4）响应时间：≤18 ms。

（七）电子镜专用台车

1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

2）可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3）可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。

- 带锁定装置，保障设备稳定。

2、设备配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1套 |
| 2 | 医用内窥镜用冷光源 | 1套 |
| 3 | 电子上消化道内窥镜（光学放大） | 1条 |
| 4 | 电子大肠内窥镜（光学放大） | 1条 |
| 5 | 电子上消化道内窥镜（治疗型） | 1条 |
| 6 | 医用液晶监视器 | 1台 |
| 7 | 电子镜专用台车 | 1台 |
| 8 | 内窥镜用送水装置 | 1台 |
| 9 | 密封测试器 | 1个 |